医疗机构静脉用药调配中心评估标准附表

附表1 危害药品溢出处理包物品清单示例（视区域不同可适当减少部分物品）

| 序号 | 物品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危害物溢出警示牌 | 1 个 |
| 2 | 一次性防护服 | 1 件 |
| 3 | 鞋套 | 2 双 |
| 4 | 乳胶手套 | 3 双 |
| 5 | PE 手套 | 1 包 |
| 6 | 防护镜（建议配备） | 1 副 |
| 7 | 医用口罩 | 2 个 |
| 8 | N95口罩（建议配备） | 1 个 |
| 9 | 含氯消毒液 | 500ml |
| 10 | 75％乙醇 | 500ml |
| 11 | 纱布 | 数张 |
| 12 | 无纺布 | 数张 |
| 13 | 海绵、吸水纸巾（建议配备） | 若干 |
| 14 | 小铲子 | 1 把 |
| 15 | 剪刀 | 1 把 |
| 16 | 镊子 | 1 把 |
| 17 | 小锐器盒 | 1 个 |
| 18 | 医疗废物袋 | 2 个 |
| 19 | 记录表 | 1 张 |
| 注：N95口罩指符合美国(US)国家职业安全健康研究所(NIOSH)N95级别防颗粒物标准的口罩。 |  |  |

附表2 药学专业技术岗位及工勤岗位培训内容示例

| 序 号 | 岗位 | 理论培训 （课时） |  |  | 实践培训 （培训工作日天数） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 岗位职责 | 核心制度 | 操作规程 |  |
| 1 | 静配中心组长 | 静配中心组长 职责（0.5） | 药品管理法规（2） | 静配中心各岗位操作规程（5） | 各岗位跟班学习 （新建静配中心的负责人应到运行良好的静配中心学习）（7） |
|  |  |  | 静配中心管理法规（1） |  |  |
|  |  |  | 本静配中心全部规章制度（3） |  |  |
| 2 | 用药医嘱审核 | 用药医嘱 审核岗位职责（0.5） | 用药医嘱审核工作制度（1） | 静脉用药医嘱审核规程（10） | 实际操作信息系统、医嘱审核与反馈、 |
|  |  |  | 药品不良事件报告制度（1） | 信息系统故障处理规程（0.5） | 排调配批次（14） |
|  |  |  | 信息系统管理制度（1） |  |  |
| 3 | 摆药贴签核对 | 摆药贴签核对岗位职责 （0.5） | 摆药贴签核对工作制度（1） | 输液贴签规程（1） | 贴签操作、摆药操作与待配药品核对危害药品溢出处理（3） |
|  |  |  | 医疗废物处理管理制度（0.5） | 摆药规程（1） |  |
|  |  |  | 高警示药品使用和管理制度（0.5） | 摆药核对规程（2） |  |
|  |  |  | 易混淆药品管理制度（0.5） | 危害药品溢出处理规程（1） |  |
|  |  |  | 静配中心设施设备管理制度（1） |  |  |
| 4 | 加药混合调配 | 加药混合调配岗位职责（0.5） | 加药混合调配工作制度（1） | 生物安全柜使用与清洁消毒规程（2） | 进出洁净区更衣、手卫生 洁净区清洁、消毒、清场操作 生物安全柜操作 水平层流台操作 无菌调配操作 （注射器使用，安瓿瓶药物调配、西林瓶药品调配） 危害药品调配操作 肠外营养液调配操作 配液机器操作、振荡器操作 危害药品溢出处理 锐器刺伤处理 （共7个工作日） |
|  |  |  | 医疗废物处理管理制度（0.5）洁净区清场、清洁、消毒工作制度（1） | 水平层流台使用与清洁消毒规程（2） |  |
|  |  |  | 高警示药品使用和管理制度（0.5） | 无菌调配规程（2） |  |
|  |  |  | 易混淆药品管理制度（0.5） | 肠外营养液加药混合调配规程（3） |  |
|  |  |  | 静配中心设施设备管理制度（1） | 危害药品加药混合调配规程（3） |  |
|  |  |  |  | 洁净区清洁、消毒规程（2） |  |
|  |  |  |  | 进出洁净区更衣及手卫生规程（1） |  |
|  |  |  |  | 洁净区仪器设备检测与维护规程（1） |  |
|  |  |  |  | 危害药品溢出处理规程（1） |  |
|  |  |  |  | 锐器刺伤处理规程（0.5） |  |
| 5 | 成品输液核对 | 成品输液核对岗位职责（0.5） | 医疗废物处理管理制度（0.5） | 成品输液核对规程（2） | 成品输液核对、危害药品溢出处理、锐器刺伤处理（3） |
|  |  |  | 高警示药品使用和管理制度（0.5） | 成品输液分拣操作规程（2） |  |
|  |  |  | 易混淆药品管理制度（0.5） | 危害药品溢出处理规程（1） |  |
|  |  |  | 静配中心设施设备管理制度（1） | 锐器刺伤处理规程（0.5） |  |
| 6 | 成品输液包装 | 成品输液打包岗位职责（0.5） | 成品输液核对与包装管理制度（2） | 成品输液包装发放规程（1） | 成品输液分拣、包装操作、危害药品溢出处理（3） |
|  |  |  | 高警示药品使用和管理制度（0.5） | 危害药品溢出处理规程（1） |  |
|  |  |  | 静配中心设施设备管理制度（1） |  |  |
| 7 | 教学 | 教学岗位职责（0.5） | 静配中心人员岗前培训管理制度（2） | 岗前培训规程（2） | 制订培训计划、编制教学材料和考核材料、组织教学和考核（7） |
|  |  |  | 周期性强化培训制度（2） | 周期性强化培训规程（2） |  |
|  |  |  | 静配中心人员继续教育培训管理制度（1） | 继续教育规程（2） |  |
|  |  |  |  | 专项培训规程（2） |  |
|  |  |  |  | 教学管理规程（2） |  |
| 8 | 考勤员 | 考勤岗位职责（0.5） | 静配中心人员考勤管理制度（1） | 考勤规程（2） | 编制班表、编制考勤表（7） |
|  |  |  |  | 员工健康监测和体检规程（1） |  |
| 9 | 静脉用药管理与服务 | 静脉用药管理与服务岗位职责（0.5） | 用药医嘱审核工作制度（2） | 药学服务规程（4） | 成品输液稳定性和无菌检查研究、病区巡视、处理临床用药咨询（7） |
| 10 | 处方点评 | 处方点评岗位职责（0.5） | 处方点评工作制度（2） | 处方点评工作规程（3） | 处方点评（7） |
| 11 | 质量控制 | 质量控制岗 位职责（0.5） | 药品不良事件报告制度（1） | 药品不良事件报告规程（1） | 药品不良反应报告、药品不良事件报告（1） |
|  |  |  | 差错管理制度（1） | 成品输液质量监测规程（建议）（1） | 输液反应报告、“处方审核”质控、无菌操作质控、成品输液留样检测、空气监测、物体表面监测、手卫生监测和手套指尖监测（10） |
|  |  |  | 绩效考核制度（2） | 空气中微生物监测规程（2） |  |
|  |  |  | 静配中心人员考勤管理制度（2） | 空气中尘埃粒子监测规程（2） |  |
|  |  |  | 洁净区清场、清洁、消毒工作 制度（2） | 物体表面监测规程（2） |  |
|  |  |  | 洁净区环境监测管理制度（2） | 手卫生监测和手套指尖监测（2） |  |
|  |  |  | 高警示药品使用和管理制度（0.5） | 空气处理机组检测与维护规（1） |  |
|  |  |  | 易混淆药品管理制度（0.5） |  |  |
| 12 | 药品管理 | 药品管理岗位职责（0.5） | 药品管理法规（2） | 药品管理规程（5） | 药品领用、验收、入库、盘点、养护（3） |
|  |  |  | 高警示药品使用和管理制（0.5） | 危害药品溢出处理规程（1） | 危害药品溢出处理（7） |
|  |  |  | 易混淆药品管理制度（0.5） |  |  |
|  |  |  | 静配中心设施设备管理制度（1） |  |  |
| 13 | 耗材物料管理 | 耗材物料管理岗位职责（0.5） | 耗材物料管理制度（2） | 普通耗材及物料管理规程（1） 无菌耗材管理规程（1） | 耗材物料领用、验收、入库、盘点、养护（3） |
|  |  |  | 静配中心设施设备管理制度（1） |  |  |
| 14 | 文件保管员 | 文件保管岗位职责（0.5） | 文件管理工作制度（2） | 文件管理规程（2） | 文件归档整理（3） |
| 15 | 药品物品脱外包装 | 药品物品脱外包装岗位职责（0.5） | 药品管理制度（0.5） | 药品物品脱外包装规程（1） | 药品物品脱外包装、危害药品溢出处理、锐器刺伤处理（1） |
|  |  |  | 医疗废物处理管理制度（0.5） | 危害药品溢出处理规程（1） |  |
|  |  |  | 高警示药品使用和管理制度（0.5） | 锐器刺伤处理规程（0.5） |  |
|  |  |  | 易混淆药品管理制度（0.5） |  |  |
|  |  |  | 静配中心设施设备管理制度（1） |  |  |
| 16 | 清洁 | 清洁岗位职 责（0.5） | 非洁净区清场、清洁、消毒工作制度（1） | 非洁净控制区清洁、消毒规（1） | 消毒液调配、环境清洁、篮筐清洗、医疗废物转运、危害药品溢出处理（1） |
|  |  |  | 医疗废物处理管理制度（0.5） | 辅助工作区清洁、消毒规程（1） |  |
|  |  |  | 静配中心设施设备管理制度（1） | 清洁工具的清洁、消毒规程（1） |  |
|  |  |  |  | 危害药品溢出处理规程（1） |  |
| 17 | 成品输液运送 | 成品输液运 送岗位职责（0.5） | 成品输液发放运送管理制度（1） | 成品输液运送和交接操作规（1） | 成品输液交接、成品输液运送、危害药品溢出处理（1） |
|  |  |  | 高警示药品使用和管理制（0.5） | 危害药品溢出处理规程（1） |  |
|  |  |  | 静配中心设施设备管理制度（1） |  |  |
| 注：所有进入静配中心工作的人员需先学习《静配中心安全管理制度》和《突发事件应急处理制度》 |  |  |  |  |  |

附表3 静配中心药学人员周期强化培训内容及考核方案

| 培训形式 | 培训内容 | 考核方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考核形式 | 考核时机 | 主要考核指标 |
| 操作实践 | ①各岗位操作规程的规范性培训 ②不同药物品种调配技术的规范性、熟练性培训 ③洁净环境监测技术培训 ④医嘱审核与干预技能培训等 | 技能考核 | 1次/年～2次/年 | ①操作规程 ②调配技术 ③无菌验证 ④医嘱审核 ⑤危害药品溢出处理等 |

附表4 静配中心药学人员继续教育培训内容及考核方案

| 培训形式 | 培训内容 | 考核方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 考核形式 | 考核时机 | 主要考核指标 |
| 科室内学习与培训 | 根据不同岗位要求，专业理论知识和操作技能培训 | 理论考核 | 1次/年～2次/年 | ①相关政策、法规与岗位相关制度、职责等；②专业理论知识；③临床新药信息；④不适宜医嘱分析；⑤组织相关技能比赛等 |
|  |  | 操作技能 |  |  |
| 继续药学教育 | 与医院药学相关的专业知识、政策法规、前沿技术等培训 | 年度学分达标 | 每年度 | 继教学分达到国家要求 |

附表5 水平层流台和生物安全柜检测指标及标准

| 检测指标 |  | 水平层流台 | 生物安全柜 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备噪音 dB |  | ≤65 | ≤67 |
| 工作区亮度 Lx |  | ≥300 | ≥650 |
| 吸入风速 m/s |  | —— | ≥0.5 |
| 下降风速 m/s |  | 0.2～0.5 | 0.25～0.5 |
| 沉降菌（个/皿）（静态） |  | ≤1 | ≤1 |
| 尘埃粒子/m3 | 0.5µm | ≤3500 | ≤3500 |
|  | 5µm | 0 | 0 |

附表6 静脉用药调配中心装修材料示例

| 序 号 | 房间名称 | 材料 |  |  |  | 洁净级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地面 | 墙体 | 吊顶 | 灯具 |  |
| 1 | 抗生素药品调配操作间 | 抗菌PVC卷材 | 快装彩钢板 | 快装彩钢板 | LED平板 净化灯 | C级（万级） |
| 2 | 危害药品调配操作间 | 抗菌PVC卷材 | 快装彩钢板 | 快装彩钢板 | LED平板 净化灯 | C级（万级） |
| 3 | 抗生素和危害药品调配操作间洁净区二次更衣室 | 抗菌PVC卷材 | 快装彩钢板 | 快装彩钢板 | LED平板 净化灯 | C级（万级） |
| 4 | 抗生素和危害药品调配操作间洁净区一次更衣室 | 抗菌PVC卷材 | 快装彩钢板 | 快装彩钢板 | LED平板 净化灯 | D级（十万级） |
| 5 | 抗生素和危害药品调配操作间洗衣洁具间 | 抗菌PVC卷材 | 快装彩钢板 | 快装彩钢板 | LED平板 净化灯 | D级（十万级） |
| 6 | 普通输液和肠外营养液调配操作间 | 抗菌PVC卷材 | 快装彩钢板 | 快装彩钢板 | LED平板 净化灯 | C级（万级） |
| 7 | 普通输液和肠外营养液调配操作间洁净区二次更衣室 | 抗菌PVC卷材 | 快装彩钢板 | 快装彩钢板 | LED平板 净化灯 | C级（万级） |
| 8 | 普通输液和肠外营养液调配操作间洁净区一次更衣室 | 抗菌PVC卷材 | 快装彩钢板 | 快装彩钢板 | LED平板 净化灯 | D级（十万级） |
| 9 | 普通输液和肠外营养液调配操作间洗衣洁具间 | 抗菌PVC卷材 | 快装彩钢板 | 快装彩钢板 | LED平板 净化灯 | D级（十万级） |
| 10 | 贴签摆药核对区 | 抗菌PVC卷材 | 快装彩钢板 | 铝合金扣板 | LED平板 净化灯 | － |

附表7 静配中心核心制度示例

| 序号 | 制度名称 | 制度内容范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用药医嘱审核工作制度 | 规范医嘱审核、问题处理、请示报告等工作 |
| 2 | 摆药贴签核对管理制度 | 规范摆药贴签及其核对工作 |
| 3 | 加药混合调配管理制度 | 规范加药混合调配工作，尤其是肠外营养液和危害药品的混合调配 |
| 4 | 成品输液核对与包装管理制度 | 规范成品输液包装和交接给运送工勤人员的工作 |
| 5 | 成品输液发放运送管理制度 | 规范成品输液运送和工勤人员与病区护士的交接工作 |
| 6 | 药品管理制度 | 规范药品请领、验收、入库、储存、养护、效期管理、不合格药品或成品输液退回等工作 |
| 7 | 高警示药品使用和管理制度 | 规范高警示药品的使用和管理工作 |
| 8 | 易混淆药品管理制度 | 规范易混淆药品的使用和管理工作 |
| 9 | 耗材物料管理制度 | 规范物料（推车、家具等）、普通耗材（口罩、发帽、消毒剂）和无菌耗材（注射器、三升袋、无菌手套等无菌耗材等）的请领、验收、入库、使用管理工作 |
| 10 | 医疗废物处理管理制度 | 规范医疗废物的分类和处置工作 |
| 11 | 洁净区清场、清洁、消毒工作制度 | 规范洁净区的清洁消毒工作，包括时间、频次、用具和消毒剂等 |
| 12 | 洁净区环境监测管理制度 | 规范温湿度、洁净度、压差等项目的检测和记录等工作 |
| 13 | 非洁净控制区清场、清洁、消毒工作制度 | 规范非洁净控制区和辅助工作区的清洁消毒，包括时间、频次、用具和消毒剂等 |
| 14 | 设施设备管理制度 | 规范设施、设备的使用、维护、保养和安全管理 |
| 15 | 信息系统管理制度 | 规范信息系统的管理人员、对信息系统进行维护升级的 程序、标签内容和医嘱审核规则等的制定修改原则和程序等 |
| 16 | 处方点评工作制度 | 规范处方点评工作 |
| 17 | 药品不良事件报告制度 | 规范药品质量问题、调配差错、药品不良反应和输液反应等药品不良事件的报告处置工作 |
| 18 | 安全管理制度 | 规范安全保卫、人员进出管理、消防安全管理等工作 |
| 19 | 突发事件应急处理制度 | 规范各类突发事件（包括危害药品溢出、设备故障等）的应急预案（详见附录H）制定流程和应急预案的定期演练工作 |
| 20 | 差错管理制度 | 规范对各类型差错的补救、事后分析处理和检讨改进工作 |
| 21 | 绩效考核制度 | 规范绩效考核、促进多劳多得和优劳优得 |
| 22 | 人员考勤管理制度 | 规范考勤工作 |
| 23 | 文件管理工作制度 | 规范静配中心文件的保密安全级别，分别制定不同的管 理方法，规范纸质文档、电子文档的归档、保管和查阅制度 |
| 24 | 人员岗前培训管理制度 | 规范各岗位人员上岗前的培训内容、时间和考核指标等 |
| 25 | 周期性强化培训制度 | 规范各岗位人员上岗后的专业培训，提高各项专业技能的规范性、标准性及熟练性 |
| 26 | 继续教育培训管理制度 | 规范各岗位人员相关知识的学习，包括内容、时间和考 核指标以及上级要求的继续教育如“三基三严”的管理工作 |

附表8 静配中心人员职责和岗位职责目录清单示例

| 一、人员职责 |  |
| --- | --- |
| 1 | 主任药师/副主任药师职责 |
| 2 | 主管药师职责 |
| 3 | 药师职责 |
| 4 | 药士职责 |
| 二、岗位职责 |  |
| 1 | 主任岗位职责 |
| 2 | 组长岗位职责 |
| 3 | 用药医嘱审核岗位职责 |
| 4 | 摆药贴签核对岗位职责 |
| 5 | 加药混合调配岗位职责 |
| 6 | 成品输液核对岗位职责 |
| 7 | 成品输液包装岗位职责 |
| 8 | 处方点评岗位职责 |
| 9 | 教学岗位职责 |
| 10 | 考勤岗位职责 |
| 11 | 静脉用药管理与服务岗位职责 |
| 12 | 质量控制岗位职责 |
| 13 | 药品管理岗位职责 |
| 14 | 耗材物料管理岗位职责 |
| 15 | 文件保管岗位职责 |
| 16 | 药品物品脱外包装岗位职责 |
| 17 | 清洁岗位职责 |
| 18 | 成品输液运送岗位职责 |

附表9 静配中心操作规程目录清单示例

| 1 | 静脉用药医嘱审核规程 |
| --- | --- |
| 2 | 输液贴签规程 |
| 3 | 摆药规程 |
| 4 | 摆药核对规程（包括常规药品、冷藏药品、麻精毒等特殊管理药品静配中心操作规程目录清单示例） |
| 5 | 生物安全柜使用与清洁消毒规程 |
| 6 | 水平层流台使用与清洁消毒规程 |
| 7 | 无菌调配规程 |
| 8 | 肠外营养液加药混合调配规程 |
| 9 | 危害药品加药混合调配规程 |
| 10 | 成品输液核对规程 |
| 11 | 成品输液分拣操作规程 |
| 12 | 成品输液包装发放规程 |
| 13 | 成品输液运送和交接规程 |
| 14 | 空气中微生物监测规程 |
| 15 | 空气中尘埃粒子监测规程 |
| 16 | 物体表面监测规程 |
| 17 | 手卫生监测和手套指尖监测规程 |
| 18 | 进出洁净区更衣及手卫生规程 |
| 19 | 洁净区仪器设备检测与维护规程 |
| 20 | 空气处理机组检测与维护规程 |
| 21 | 成品输液质量监测规程 |
| 22 | 药品管理规程（领用、验收、入库、养护、效期管理等） |
| 23 | 普通耗材及物料管理规程（领用、验收、入库、养护、效期管理等） |
| 24 | 无菌耗材管理规程（领用、验收、入库、养护、效期管理等） |
| 25 | 岗前培训规程 |
| 26 | 周期性强化培训规程 |
| 27 | 继续教育规程 |
| 28 | 专项培训规程 |
| 29 | 教学管理规程 |
| 30 | 药品不良事件报告规程 |
| 31 | 药学服务规程 |
| 32 | 考勤规程 |
| 33 | 员工健康监测和体检规程 |
| 34 | 处方点评工作规程 |
| 35 | 文件管理规程 |
| 36 | 绩效管理规程 |
| 37 | 洁净区清洁、消毒规程 |
| 38 | 药品物品脱外包装规程 |
| 39 | 非洁净控制区清洁、消毒规程 |
| 40 | 辅助工作区清洁、消毒规程 |
| 41 | 清洁工具的清洁、消毒操作规程 |
| 42 | 危害药品溢出处理规程 |
| 43 | 设备故障处理规程 |
| 44 | 信息系统故障处理规程 |
| 45 | 停电、停水处理规程 |
| 46 | 锐器刺伤处理规程 |
| 47 | 泛水处理规程 |
| 48 | 火警火灾处理规程 |

附表10 静配中心工作记录及归档资料目录清单示例

| 1 | 静配中心建设项目设计文件、装修施工合同、图纸、验收文件 |
| --- | --- |
| 2 | 静配中心建筑装修和设备、设施安装竣工的工程验收记录 |
| 3 | 经法定单位检测环境合格记录 |
| 4 | 设备、设施的合格证、说明书 |
| 5 | 尚未有国家部门技术规范的自动化设备，应有生产企业的详细操作说明和验证报告或验收报告，报告应包括该设备的设定工作要求（如工作电压、温度等）、工作效率（如成品输液分拣机的分拣速度、自动摆药机的储存容量等）以及上述项目的验收结果和结论，验证或验收合格的方可投入使用；设备、设施应保障安全生产、有发生意外事件时的紧急处置措施；与输液调配有关的设备应该有保证输液质量的实验数据。 |
| 6 | 工作人员资料（包括专业资格证、职称证明的复印件） |
| 7 | 工作人员体检档案（至少保存1年内的体检结果） |
| 8 | 无菌耗材的质量文件（三证齐全） |
| 9 | 药品管理、调配管理与各环节质控工作记录 |
| 10 | 督导检查记录 |
| 11 | 审方药师与临床沟通记录（不合理用药医嘱的干预与结果） |
| 12 | 药学服务记录（为医务人员提供相关药品信息与咨询服务宣传合理用药知识、外部相关科室和患者意见的信息记录） |
| 13 | 药品说明书集 |
| 14 | 处方（医嘱）点评记录 |
| 15 | 空气监测记录（空气中沉降菌至少每3个月检测1次，尘埃离子至少每年检测1次） |
| 16 | 物体表面监测记录（每3个月对水平层流台、生物安全柜等物体表面进行1次微生物检测） |
| 17 | 手卫生监测和手套指尖监测记录（至少每3个月检测1次） |
| 18 | 消毒液配制记录. |
| 19 | 成品输液留样检测报告 |
| 20 | 洁净区仪器设备检测与维护记录（每年1次） |
| 21 | 洁净区仪器设备常规性巡视检查（每日1次） |
| 22 | 水平层流台和生物安全柜检测（每年1次） |
| 23 | 水平层流台和生物安全柜的预过滤器的无纺布滤材及高效空气过滤器检测和更换记录 |
| 24 | 检测仪器校正记录（每年1次） |
| 25 | 空气处理机组检测与维护记录（新风机组风口滤网，每个月清洁1次至3次；初效过滤器，每个月清洁检查1次，至少2个月~4个月更换1次；中效过滤器，每2个月清洁检查1次、至少3个月~6个月更换1次；末端高效过滤器，每年检查1次，使用2年~3年应更换；定期检查回风口过滤网，每日擦拭回风口，每周清洁1次，每年更换1次） |

附表11 洁净环境空气微生物监测方法与注意事项

| 项目 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 监测方法 | 沉降菌（静态）采样法 | ①检测用具应进行灭菌处理，以保证检测结果的准确性 ②采样前应仔细检查每个培养基平皿的质量，如发现变质、破损或污染的，应剔除 |
| 仪器与材料 | 培养基、培养皿、恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器等 | ③采样全过程应采取无菌操作，防止人为因素对培养基或培养基平皿的污染 |
| 采样点的位置 | 采样高度为距地面0.8m～1.5m位置；三点采用内中外摆放 | ④应在关键设备或者关键工作活动范围处增加采样点 |
| 培养基平皿摆放 | 从里到外打开培养基平皿盖，将平皿盖扣放平皿旁，使培养基表面暴露在空气中 | ⑤布置采样点时，应尽量避开尘粒较集中的回风口 |
| 平皿静态暴露时间 | ≥30min | ⑥采样时，测试人员应站在采样点的下风侧，并尽量减少走动 |
| 采样时间 | 在操作全部结束、操作人员离开现场后，净化系统开启至少30min后开始采样 | ⑦对单向流洁净台/间，培养基平皿布置在正对气流方向；对非单向流洁净台/间，采样口应向上 |
| 采样次数 | 每个采样点采样一次 | ⑧为排除培养基平皿因质量问题造成假阳性结果，在洁净区采样时，应同时进行对照试验，每次每个区域，取1个对照培养基平皿,与采样培养基平皿同法操作、但不打开培养基平皿盖，然后与采样后的培养基平皿一起放入培养箱内培养，结果对照培养基平皿，应无菌落生长 |

附表12最少采样点数目标准

| 最少采样点数目标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 面积 m2 | 洁净度级别/采样点数目a |  |  |
|  | A(100)级 | C(10000)级 | D(100000)级 |
| <10 | 2～3 | 2 | 2 |
| ≥10～<20 | 4 | 2 | 2 |
| ≥20～<40 | 8 | 2 | 2 |
| ≥40～<100 | 16 | 4 | 2 |
| ≥100～<200 | 40 | 10 | 3 |
| a：对于A(100)级的单向流洁净室/区，包括A(100)级洁净工作台，其面积指的是送风覆盖面积；对于C(10000)级以上的非单向流洁净间/区，其面积指的是房间面积；C(10000)级为调配操作间和二次更衣室 |  |  |  |
| 最少培养基平皿数 |  |  |  |
| 洁净度级别 |  | 最少培养皿数（φ90mm） |  |
| A(100)级 |  | 3 |  |
| C(10000)级 |  | 3 |  |
| D(100000)级 |  | 3 |  |

附表13 静配中心洁净环境检测指标及标准（静态）

| 洁净级别 | 净化工作台 |  | 二次更衣室 | 调配操作间 | 一次更衣室 | 洗衣洁具间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A（100）级 |  | C(10000)级 |  | D(100000)级 |  |
| 悬浮粒子最多允许数 | ≥0.5 | ≥5 | ≥0.5 | ≥5 | ≥0.5 | ≥5 |
|  | μm/m3 | μm/m3 | μm/m3 | μm/m3 | μm/m3 | μm/m3 |
|  | 3500 | 0 | ≤350000 | ≤2000 | ≤3500000 | ≤20000 |
| 细菌测试 | 沉降菌 |  | 沉降菌 |  | 沉降菌 |  |
|  | ≤1 cfu/皿·0.5h |  | ≤3 cfu/皿·0.5h |  | ≤10 cfu/皿·0.5h |  |
| 换气次数 | — |  | ≥25次/h |  | ≥15次/h |  |
| 静压差 | 非洁净控制区＜一次更衣室＜二次更衣室＜电解质类等普通输液和肠外营养液调配操作间 |  |  |  |  |  |
|  | 非洁净控制区＜一次更衣室＜二次更衣室＞抗生素和危害药品调配操作间 |  |  |  |  |  |
|  | （洁净区相邻区域压差5Pa～10Pa，一次更衣室与非洁净控制区之间压差≥10Pa） |  |  |  |  |  |
| 温度 | 18℃～26℃ |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 | 35％～75％ |  |  |  |  |  |
| 环境噪音 | ≤60dB |  |  |  |  |  |

附表14 洁净环境空气悬浮粒子监测内容与最小采样量

| 项目 | 要求 |  | 注意事项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测方法 | 计数浓度法：通过测定洁净区内单位体积空气中含大于或等于某粒径的悬浮粒子数，以评定洁净区的洁净度 |  | ①在确认洁净间送风和压差达到要求后，方可进行采样。 |  |
|  |  |  | ②对于单向流洁净室，粒子计数器采样管口应正对气流方向；对于非单向流洁净室，粒子计数器采样管口宜向上。 |  |
|  |  |  | ③布置采样点时，应避开回风口。 |  |
|  |  |  | ④采样时，测试人员应在采样口的下风侧，并尽量减少活动。 |  |
| 仪器 | 激光尘埃粒子计数器 |  | ⑤采样完毕后，应对粒子计数器进行清洁。 |  |
| 采样点位置 | 采样点一般在离地面0.8m高度的水平面上均匀布置；采样点多于5个时，也可以在离地面0.8m～1.5m高度的区域内分层布置，但每层不少于5个点 |  | ⑥仪器开机、预热至稳定后，方可按测试仪器说明书的规定对仪器进行校正、检查采样流量和等动力采样头。 |  |
| 采样次数 | 对于任何小的洁净间或局部空气洁净区域，总采样次数不得少于5次，每个采样点采样次数可以多于1次，且不同采样点的采样次数可以不同 |  | ⑦采样管口置于采样点采样时，在计数趋于稳定后，开始连续读数。 |  |
| 采样时间 | 应在操作全部结束，操作人员离开现场，开启净化系统至少30min后，开始采样 |  | ⑧采样管应干净，防止渗漏。 |  |
| 操作程序 | 使用测试仪器时，应严格按照说明书操作，并记录结果 |  | ⑨应按照仪器的检定周期，定期对监测仪器进行检查校正，以保证测试数据的可靠性 |  |
| 洁净区空气悬浮粒子最小采样量（L/次） |  |  |  |  |
| 粒径 | 洁净级别 |  |  |  |
|  | A（100）级 | C（10000）级 |  | D（100000）级 |
| ≥0.5μm | 5.66 L | 2.83 L |  | 2.83 L |
| ≥5μm | 8.5 L | 8.5 L |  | 8.5 L |

附表15 洁净区空气悬浮粒子最少采购点数目和最小采样量

| 最少采样点数目标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 面积 m2 | 洁净度级别/采样点数目a |  |  |
|  | A(100)级 | C(10000)级 | D(100000)级 |
| <10 | 2～3 | 2 | 2 |
| ≥10～<20 | 4 | 2 | 2 |
| ≥20～<40 | 8 | 2 | 2 |
| ≥40～<100 | 16 | 4 | 2 |
| ≥100～<200 | 40 | 10 | 3 |
| a：对于A(100)级的单向流洁净室/区，包括A(100)级洁净工作台，其面积指的是送风覆盖面积；对于C(10000)级以上的非单向流洁净间/区，其面积指的是房间面积；C(10000)级为调配操作间和二次更衣室 |  |  |  |
| 洁净区空气悬浮粒子最小采样量（L/次） |  |  |  |
| 粒径 | 洁净级别 |  |  |
|  | A（100）级 | C（10000）级 | D（100000）级 |
| ≥0.5μm | 5.66 L | 2.83 L | 2.83 L |
| ≥5μm | 8.5 L | 8.5 L | 8.5 L |

附表16 洁净环境物体表面不同监测方法与注意事项

| 方法 | 适用范围 | 要求 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 擦拭采样法 | 用于平整规则的物体表面 | 洁净工作台采样可用5cm×5cm的标准灭菌规格模具板，放置于被检测物体表面，每一洁净工作台台面设置5个采样点 | ①采集样本应有足够的数量，且具有代表性。如洁净区可选择操作台、门把手等具有代表性的采样点 |
| 拭子采样法 | 用于不规则物体表面，如门把手等 | 采用棉拭子直接涂擦采样，采样面积≥100cm2，设置4个采样点，用一支浸有无菌洗脱液的棉拭子，在规格板内横竖往返均匀涂擦各5次，并随之旋转棉拭子，剪去手接触部位后，将棉拭子投入10ml含无菌洗脱液试管内，立即送检 | ②采样时，棉拭子应处于湿润饱和状态，多余的采样液可在采样管壁上挤压去除，禁止使用干棉拭子采样 |
| 压印采样法 | 用于平整规则的物体表面采样，如生物安全柜、水平层流洁净台、推车、墙面等表面以及地面、橡胶手套和洁净服表面等 | 采样时打开平皿盖，使培养基表面与采样面直接接触，并均匀按压接触平皿底板，确保其均匀充分接触，接触约5s，再盖上平皿盖，立即送检 | ③接触碟法采样后，应立即用75%乙醇擦拭被采样表面，以除去残留琼脂 |

附表17 洁净环境物体表面菌落数限定值（静态）

| 洁净度级别 | 菌落数(cfua/碟) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设施表面 | 地面 | 手套表面 | 洁净服表面 |
| A(100)级 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤5 |
| C(10000)级 | ≤5 | ≤10 | ≤10 | ≤20 |
| a：cfu是菌落形成单位（Colony Forming Units）,指单位体积中的细菌群落总数。在活菌培养计数时，由单个菌体或聚集成团的多个菌体在固体培养基上生成繁殖所形成的菌落。 |  |  |  |  |

附表18 危害药品溢出处置操作规程

| 步骤 |  |  | 内容或操作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一步 | 取出溢出包 |  | 溢出包物品：警示牌、纱布、无纺布、吸水纸巾、海绵、一次性防护服、工作鞋、手套、一次性口罩、护目镜、利器盒、专用垃圾袋、小铲子、镊子、剪刀、75％乙醇、含氯消毒液等 |
| 第二步 | 评估溢出的污染程度和范围 |  | 包括人员、场地、设施设备。溢出严重的应张贴警示标识，限制他人接近泄露区域 |
| 第三步 | 溢出物处置 | 溢出物对人员污染 | ①脱去被污染的防护服，置于危害药品垃圾桶内； ②被污染的皮肤区域，应用肥皂和清水彻底冲洗，如有皮肤被划破，除冲洗外应控制出血，并及时接受治疗处理； ③如药液喷溅到眼睛，应先用0.9％氯化钠溶液或清水冲洗，并及时接受治疗处理； ④清理溢出物时，应防止皮肤划破； ⑤事后应做好记录及上报工作 |
|  |  | 溢出物处理 | ①药液危害药品溢出，依据溢出量，采用相应的物品吸附与控制溢出液；粉末状危害药品应用湿布覆盖，用小铲收集，再用纱布轻轻擦拭； ②用小铲或镊子将玻璃碎片收集后放入利器盒中 |
| 第四步 | 清洁消毒 |  | ①用一次性纱布/吸水介质依次用含氯消毒液溶液、清水和乙醇由外向内擦拭溢出处至少5次，并将废弃的纱布/吸水介质封于自封袋袋中； ②如果是吸附性较强的危害药品，应选用适宜的溶剂再次擦拭消毒处理 |
| 第五步 | 被污染物的处理 |  | ①反复使用的物品用清洁剂擦拭，再用水清洗并消毒； ②处理溢出物的一次性耗材与物品，应放置于黄色医疗废物包装袋中，并标注警示标记，交由医院统一处理 |
| 第六步 | 记录归档 |  | 对危害药品溢出的药品名称、溢出量、处理过程、原因分析，溢出物对操作人员与环境的影响程度等 |